PARAMETRY TECHNICZNE APARATU USG

Nazwa oferowanego urządzenia ……………………………………

Model/typ oferowanego urządzenia: …………………..…….…………

Producent/firma: ……………….…………………………………...…

Kraj pochodzenia ……………………………………………….………..

| ## L.P. | ## WYMAGANE PARAMETRY - OPIS | Potwierdzenie o spełnieniu wymaganych parametrów TAK/NIE (opisać, podać zakresy) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Aparat usg o nowoczesnej konstrukcji i ergonomii, wyprodukowany w 2019 roku, z wbudowanym systemem archiwizacji , wyposażony w cztery koła skrętne z możliwością blokady min. 2 kół. |  |  |
| 2 | Liczba kanałów przetwarzania min. 225 000 |  |  |
| 3 | Monitor kolorowy, cyfrowy typu OLED lub LCD o przekątnej ekranu min 21" |  |  |
| 4 | Rozdzielczość monitora min. 1920 x 1024 |  |  |
| 5 | Możliwość regulacji monitora względem pulpitu w trzech płaszczyznach. |  |  |
| 6 | Regulacja wysokości konsoli w zakresie min. 15 cm. |  |  |
| 7 | Konsola aparatu wyposażona w ekran dotykowy o przekątnej minimum 9 cali do sterowania funkcjami aparatu. |  |  |
| 8 | Zakres częstotliwości pracy aparatu min. 2-18MHz MHz |  |  |
| 9 | Dynamika systemu min. 220 dB |  |  |
| 10 | Minimum 8 stref regulacji TGC |  |  |
| 11 | Minimum 3 gniazda do podłączenia głowic obrazowych |  |  |
| 12 | Tryb M-Mode i B-mode |  |  |
| 13 | Automatyczna, ciągła optymalizacja obrazu B. |  |  |
| 14 | Maksymalna głębokość penetracji aparatu min. 30 cm. |  |  |
| 15 | Zoom dla obrazów „na żywo" i zatrzymanych, na obrazach z archiwum Min. 8x. bez straty jakości obrazu |  |  |
| 16 | Obrazowanie harmoniczne na wszystkich oferowanych głowicach. |  |  |
| 17 | Możliwość wyłączenia bramki kolorowego Dopplera na obrazach z pamięci |  |  |
| 18 | Power Doppler (PD) |  |  |
| 19 | Doppler pulsacyjny (PWD) z mierzoną prędkością min.5000 cm/s |  |  |
| 20 | Regulacja wielkości bramki PW-dopplera min. 1-15 mm |  |  |
| 21 | Tryb dopplera fali ciągłej CWD mierzoną prędkością min. 5000 cm/s |  |  |
| 22 | Korekcja kąta w zakresie minimum ± 89° na żywo, obrazie zatrzymanym, na obrazie zapisanym w archiwum na dysku |  |  |
| 23 | Możliwość regulacji położenia linii bazowej i korekcji kąta na obrazach w trybie dopplera spektralnego zapisanych na dysku |  |  |
| 24 | Triplex-mode (B+CD/PD+PWD) wszystkie zaoferowane głowice |  |  |
| ## L.P. | ## WYMAGANE PARAMETRY - OPIS | Potwierdzenie o spełnieniu wymaganych parametrów TAK/NIE (opisać, podać zakresy) |  |
| 25 | Oprogramowanie do badań: - Położniczych, - ginekologicznych, - małych narządów, - naczyniowych, - mięśniowo-szkieletowych, - brzusznych, - pediatrycznych, - przezczaszkowych, - urologicznych |  |  |
| 26 | Głowica elektroniczna convex , szerokopasmowa, ze zmianą częstotliwości pracy - Zakres częstotliwości obrazowania min. 2,0 - 5,0 MHz - Minimum 128 fizyczne elementy - Kąt obrazowania w trybie B minimum 55° |  |  |
| 27 | Głowica elektroniczna liniowa szerokopasmowa, ze zmianą częstotliwości pracy - Zakres częstotliwości pracy min. 6.0 - 12,0 MHz - Minimum 128 fizyczne elementy. |  |  |
| 28 | Głowica elektroniczna urologiczna dwupłaszczyznowa szerokopasmowa, ze zmianą częstotliwości pracy - Zakres częstotliwości pracy min. 6.0 - 10,0 MHz, - Minimum 90 fizycznych elementów, - Kąt obrazowania w trybie B minimum 130°, - Przystawka biopsyjna do głowicy urologicznej wielorazowego użytku. |  |  |
| 29 | Videoprinter czarno-biały wbudowany w aparat |  |  |
| 30 | Automatyczne pomiary położnicze w zakresie BPD/HC/AC/FL/HL |  |  |
| 31 | Możliwość zapisu obrazów na pamięci USB PenDrive w formatach avi i jpeg, RAW Minimum 2 gniazda USB. |  |  |
| 32 | Wbudowany dysk twardy HDD przeznaczony na archiwizację danych pacjentów, raportów i obrazów >350 GB Możliwość wykonania funkcji przetwarzania obrazów zatrzymanych i pętli obrazowych oraz obrazów i pętli zarchiwizowanych |  |  |
| 33 | Możliwość rozbudowy na dzień składania ofert o: bardzo czułe obrazowanie niskich i wolnych przepływów bez użycia techniki dopplerowskiej z możliwością mapowania kolorem |  |  |
| 34 | Możliwość rozbudowy o głowicę microconvex Pasmo min. 8 – 10 MHZ, min. 120 elementów, kąt widzenia min. 1300 |  |  |
| 35 | Zasilanie 220-240V |  |  |
| 36 | Aparat wyposażony w moduł umożliwiający zdalne serwisowanie aparatu przez sieć internetową przy pomocy wykwalifikowanych inżynierów serwisowych. Moduł umożliwiający zdalną diagnostykę aparatu, przeładowanie oprogramowania, możliwość zdalnej korekty parametrów obrazowania. |  |  |
| 37 | Startowy zestaw materiałów eksploatacyjnych (1 rolka papieru, 1 pojemnik żelu) |  |  |
| 38 | Dostawa do 35 dni |  |  |
| ## L.P. | ## WYMAGANE PARAMETRY - OPIS | Potwierdzenie o spełnieniu wymaganych parametrów TAK/NIE (opisać, podać zakresy) |  |
| 39 | Montaż i uruchomienie sprzętu |  |  |
| 40 | Przeszkolenie personelu medycznego w zakresie eksploatacji i obsługi sprzętu. Przeprowadzone szkolenie udokumentowane zostanie stosownym zaświadczeniem. |  |  |
| 41 | Gwarancja na zaoferowany aparat (aparat+głowice+printer) min. 36 miesięcy (gwarancja liczona od daty uruchomienia potwierdzonego podpisaniem protokołu odbioru po przeprowadzonym szkoleniu). |  |  |
| 42 | Przeglądy gwarancyjne zgodnie z dokumentacją producenta dokonywane na koszt wykonawcy w okresie gwarancji. |  |  |
| 43 | Czas reakcji na zgłoszenie awarii – maksymalny czas na podjęcie działań zmierzających do usunięcia awarii do 72 godzin (w dni robocze). |  |  |
| 44 | Okres dostępności części zamiennych min. 8 lat. |  |  |
| 45 | Certyfikat CE ,deklaracja zgodności producenta na oferowany aparat i wpis do rejestru wyrobów medycznych oraz podmiotów odpowiedzialnych za ich wprowadzenie do obrotu i używania zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz. U. z 2019r., poz. 175 ze zm.) |  |  |
| 46 | Instrukcja obsługi w języku polskim dla wszystkich oferowanych elementów dostarczona najpóźniej w dniu odbioru. |  |  |
| 47 | Potwierdzenie wykonawcy, że jest producentem lub autoryzowanym dystrybutorem oferowanego urządzenia oraz, że posiada autoryzację producenta do świadczenia usług serwisowych, w tym do dostawy i instalacji oryginalnych części zamiennych na terenie Polski. |  |  |
| 48 | Dokumentacja techniczna (katalog) w języku polskim z parametrami technicznymi przedmiotu zamówienia, umożliwiającego weryfikację zgodności oferowanego sprzętu z wymaganiami zamawiającego określonymi w SIWZ. |  |  |

- UWAGA:

Zamawiający wymaga, aby Wykonawcy wpisywali w rubrykę „potwierdzenie o spełnieniu wymaganych parametrów” w niniejszym załączniku wyraz TAK/NIE oraz właściwości techniczne oferowanych urządzeń. Zamawiający nie ocenia parametrów technicznych punktami, traktuje je jako bezwzględnie wymagane.

Zakreślenie w niniejszym załączniku chociażby jednej pozycji „nie” spowoduje odrzucenie oferty, jako niezgodnej ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia. Brak opisu będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia.

Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane urządzenie jest kompletne, nowe i będzie gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

……………………………………………

(podpisy osób upoważnionych  do składania

oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)